## Załącznik nr 1 do SWZ

## Wersja jednolita z dnia 25.05.2026 r.

znak sprawy: A-2401-30/2026

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa spektrometru FT-IR z oprogramowaniem - 1 zestaw

| Lp. | Nazwa i opis zamawianego towaru | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i opis zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Nazwa producenta zaproponowanego towaru |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Spektrometr FT-IR z oprogramowaniem |  |  |  | 1 | zestaw |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrometr FT-IR z oprogramowaniem – 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/MODEL (wypełnia wykonawca): |
| 1 | Spektrometr FT-IR z oprogramowaniem | Warunek konieczny |  |
| 1.1 | stosunek sygnału do szumu co najmniej S/N = 37 000:1 (dla rozdzielczości 4 cm-1, 1 min. zbieranie widma, pik 2100 cm-1, peak to peak) | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | okienko komory pomiarowej z wysoko-przepuszczalnego KBr | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | rozdzielczość nie gorsza niż: 0,9 cm-1 | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | dostępne rozdzielczości do wyboru: 0,9; 2; 4; 8; 16 cm-1 | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | zakres co najmniej: 7800 – 350 cm-1 | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | dynamiczny interferometr Michelsona 30°(60°) ze zwierciadłem poruszanym elastycznym złączem mechanicznym i automatycznie ustawiany | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | uszczelniona optyka, dzielnik wiązki Ge/KBr, zabezpieczona przed wilgocią | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | laser półprzewodnikowy | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | precyzja liczby falowej nie gorsza niż 0,001 cm-1 (przy 2000 cm-1) | Warunek konieczny Uwaga Kryterium oceny ofert |  |
| 1.10 | dokładność liczby falowej nie gorsza niż 0,1 cm-1 | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | ceramiczne źródło promieniowania | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | detektor DLATGS z kontrolą temperatury bez konieczności chłodzenia | Warunek konieczny |  |
| 1.13 | możliwość wbudowania w komorę interferometru automatycznego osuszacza – polimerowej membrany usuwającej elektrolitycznie wodę z wnętrza komory interferometru, eliminującej konieczność użycia wkładów osuszających | Warunek dodatkowy Uwaga Kryterium oceny ofert |  |
| 1.14 | automatyczne ustawianie i ogniskowanie | Warunek konieczny |  |
| 1.15 | próbka wzorca polistyrenowego | Warunek konieczny |  |
| 1.16 | automatyczne rozpoznawanie przystawek odbiciowych, przystawek ATR i innych | Warunek konieczny |  |
| 1.17 | komora pomiarowa w wymiarach minimalnych: 20 cm x 14 cm x 10 cm (szerokość x głębokość x wysokość) | Warunek konieczny |  |
| 1.18 | wymiary nie większe niż: 39 cm x 25 cm x 21 cm (szerokość x głębokość x wysokość), tolerancja +10% | Warunek konieczny |  |
| 1.19 | ciężar nie większy niż 8,5 kg (tolerancja +10%) | Warunek konieczny |  |
| 1.20 | zużycie prądu podczas pracy – nie większe niż 75 VA | Warunek konieczny Uwaga Kryterium oceny ofert |  |
| 2. | Oprogramowanie do sterowania przyrządem, walidacji, zbierania i opracowywania danych: | Warunek konieczny |  |
| 2.1 | tryby pracy: postrun – tryb pracy do przetwarzania danych, pomiarowy, ilościowy, fotometryczny | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | wbudowane funkcje diagnostyki aparatu (przy inicjalizacji sprawdzane są systemy elektryczny, sygnałowy oraz optyczny), funkcja ciągłego monitorowania rodzaju dzielnika wiązki, źródła światła, lasera, warunków wilgotności i informacji odnośnie akcesoriów rozpoznanych przy starcie | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | licznik godzin pracy źródła ceramicznego, lasera i informacja o czasie pozostałym do następnego przeglądu serwisowego | Warunek konieczny |  |
| 2.4 | uśrednianie widm | Warunek konieczny |  |
| 2.5 | wszystkie zdarzenia diagnostyczne zapisywane w oddzielnym pliku z dokładną godziną oraz datą (log file) | Warunek konieczny |  |
| 2.6 | wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych, wykrywanie pików, korekcję zerowej linii bazowej, trzypunktową korekcję linii bazowej, wielopunktową korekcję linii bazowej, wygładzanie, różniczkowanie | Warunek konieczny |  |
| 2.7 | wbudowane procedury Kubelka-Munk, Kramers-Kronig, korekcję widm ATR, przekształcenia fourierowskie FFT, całkowanie, zmiana absorbancji na transmitancję i odwrotnie, poszukiwanie widma, zamiana skali w cm-1 na nm i odwrotnie | Warunek konieczny |  |
| 2.8 | zapisywanie danych w formatach JCAMP-DX, ASCII, CSV | Warunek konieczny |  |
| 2.9 | tworzenie raportów własnych lub na postawie istniejących wzorców zawartych w oprogramowaniu | Warunek konieczny |  |
| 2.10 | zgodne z wytycznymi: EP, CHP, JP, USP, ASTM | Warunek konieczny |  |
| 2.11 | zgodne z GLP/GMP | Warunek konieczny |  |
| 2.12 | umożliwiające przeszukiwanie i tworzenie własnych bibliotek | Warunek konieczny |  |
| 2.13 | moduł oprogramowania posiadający co najmniej 23 gotowe procedury pomiarowe wskazujące każdy krok analizy | Warunek konieczny |  |
| 2.14 | zawierające standardowo bibliotekę widm FTIR co najmniej 12000 związków organicznych, polimerów, produktów farmaceutycznych, związków nieorganicznych, dodatków do żywności, zanieczyszczeń | Warunek konieczny |  |
| 2.15 | zawierające dodatkowo bibliotekę widm FTIR co najmniej 3900 widm IR polimerów i dodatków do polimerów | Warunek konieczny |  |
| 2.16 | zawierające dodatkowo bibliotekę widm FTIR tworzyw sztucznych poddanych procesowi termicznego niszczenia, co najmniej 110 widm | Warunek konieczny |  |
| 2.17 | zawierające dodatkowo bibliotekę widm FTIR tworzyw sztucznych poddanych działaniu promieniowania – co najmniej UV 210 widm | Warunek konieczny |  |
| 3. | Przystawka ATR: | Warunek konieczny |  |
| 3.1 | Zakres spektralny co najmniej 7800-400 cm-1 | Warunek konieczny |  |
| 3.2 | Kryształ – diament | Warunek konieczny |  |
| 3.3 | Kąt padania - 45° | Warunek konieczny |  |
| 3.4 | Maksymalne ciśnienie nacisk nie mniejsze niż 10000 psi (ok. 689,47 Ba) | Warunek konieczny |  |
| 3.5 | średnica co najmniej 1,8 mm | Warunek konieczny |  |
| 3.6 | płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej | Warunek konieczny |  |
| 3.7 | Dodatkowy, łatwo wymienialny przez użytkownika dysk z wbudowanym kryształem wykonanym z Ge (germanu) | Warunek konieczny |  |
| 4. | Rozkładana cela pomiarowa do pomiarów cieczy: | Warunek konieczny |  |
| 4.1 | Okienka ZnSe typu plain oraz drilled o wymiarach 32x3 mm – po 1 szt. | Warunek konieczny |  |
| 4.2 | Uchwyt pomiarowy z uszczelkami | Warunek konieczny |  |
| 4.3 | Komplet przekładek o drodze optycznej 0.015, 0.025, 0.050, 0.100, 0.200, 0.500, 1.000 mm (po 2 szt. każdej z przekładek) | Warunek konieczny |  |
| 4.4 | Strzykawka 2 cm3 – 2 szt. | Warunek konieczny |  |
| 5. | Kontroler sterujący zestawem (1 szt.): | Warunek konieczny |  |
| 5.1 | Zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej ekranu co najmniej 22 cale, zakres regulacji wysokości co najmniej 130 mm | Warunek konieczny |  |
| 5.2 | system operacyjny – Stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. | Warunek konieczny |  |
| 5.3 | procesor taktowany zegarem co najmniej 1,3 GHz, pamięci cache 12MB lub równoważny procesor klasy x64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności lub lepszy: wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1464 pkt w teście BAPCo CrossMark Notebook CPU Charts na stronie https://results.bapco.com/performance?benchmark=CrossMark&metric=median&form_factor=notebook&version=I. Test CrossMark Notebook CPU Results wykonany na dzień 19.05.2026 r. w konfiguracji całego kontrolera sterującego identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920 X 1080 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  |
| 5.4 | dysk twardy SSD przynajmniej 512 GB | Warunek konieczny |  |
| 5.5 | pamięć DDR5, RAM 16 GB lub więcej | Warunek konieczny |  |
| 5.6 | Ekran kontrolera sterującego Matowy, matryca min. 15,6” rozdzielczość min. FHD 1920x1080 | Warunek konieczny |  |
| 5.7 | mysz optyczna bezprzewodowa |  |  |
| 5.8 | klawiatura bezprzewodowa | Warunek konieczny |  |
| 5.9 | Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji otrzymanych wyników, w pełni wspierający formaty plików ,docx, .xlsx, .pptx, .accdb język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie biurowe na czas nieoznaczony (Zamawiający posiada edukacyjna grupową licencję typu LTSC oprogramowania Microsoft). | Warunek konieczny |  |
| 6 | Gwarancja na cały zestaw nie mniej niż 24 miesiące | Warunek konieczny |  |
| 7 | Termin dostawy do 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy | Warunek konieczny |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim | Warunek konieczny |  |
| 9 | 2 etapowe szkolenie stacjonarne: 1 etap – szkolenie ogólne w dniu dostawy i montażu, dla co najmniej4 osób trwające co najmniej 8 godzin. 2 etap – szkolenie aplikacyjne dla co najmniej 4 osób trwające co najmniej 8 godzin (w okresie do 2 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania). | Warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

**Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności